## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0006 | 0xFF00 | 6 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0007 | 0xFF00 | 7 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0008 | 0xFF00 | 8 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0009 | 0xFF00 | 9 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x000A | 0xFF00 | 10 |  |  | Vynulování zaznamené hodnoty mimima a maxima
0x05 | 0x000B | 0xFF00 | 11 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x000C | 0xFF00 | 12 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x000D | 0xFF00 | 13 |  |  | Změření spodního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x000E | 0xFF00 | 14 |  |  | Změření horního konce rozsahu lineárního potenciometru
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL.A
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | FIL.B
0x04 | 0x000C | 0x0002 | 30012 | float | FIL.C
0x04 | 0x0010 | 0x0002 | 30016 | float | FIL.D
0x04 | 0x0012 | 0x0002 | 30018 | float | M. FN.
0x04 | 0x0014 | 0x0002 | 30020 | float | MIN.
0x04 | 0x0016 | 0x0002 | 30022 | float | MAX.
0x04 | 0x0024 | 0x0002 | 30036 | float | TA. A
0x04 | 0x0026 | 0x0002 | 30038 | float | TA. B
0x04 | 0x0028 | 0x0002 | 30040 | float | TA. C
0x04 | 0x002A | 0x0002 | 30042 | float | TA. D
0x04 | 0x0038 | 0x0002 | 30056 | float | ST. K.
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
0x03 | 0x000E | 0x0001 | 40014 | List | VST. – KONF. – M/S | Rychlost měření | 0= 40.0, 1= 20.0, 2= 10.0, 3= 5.0, 4= 2.0, 5= 1.0, 6= 0.5, 7= 0.2, 8= 0.1
0x03 | 0x0010 | 0x0001 | 40016 | List | VST. – KONF. – VST. | Počet vstupů, které budou použity pro měření | 0=1. VS., 1=2. VS., 2=3. VS., 3=4. VS.
0x03 | 0x0012 | 0x0001 | 40018 | List | VST. – KONF. – MO.VS. | Nastavení specielní hodnoty přetečení | 0=CYKL., 1=PREP.
0x03 | 0x0014 | 0x0001 | 40020 | List | VST. – KONF. – PREP. | Volba přepínání vstupu | 0=RUCN., 1=AUTO.
0x03 | 0x0016 | 0x0002 | 40022 | Float | VST. – KONF. – C. PR. | Čas přepnutí | 0,5..99,9
0x03 | 0x0018 | 0x0001 | 40024 | List | VST. – KONF. – VST.1 – TYP.1 | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=Pt, 4=Ni, 5=TC, 6=DU, 7=Cu
0x03 | 0x001A | 0x0001 | 40026 | List | VST. – KONF. – VST.1 – MOD.1 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x03 | 0x001C | 0x0001 | 40028 | List | VST. – KONF. – VST.1 – PRIP. | Připojení čidla | 0=INT.1, 1=INT.2, 2=EXT.1, 3=EXT.2, 4=2-DR., 5=3-DR., 6=4-DR.
0x03 | 0x001E | 0x0002 | 40030 | Float | VST. – KONF. – VST.1 – T. S.K. | Teplota studeného konce | 0..99
0x03 | 0x0020 | 0x0002 | 40032 | Float | VST. – KONF. – VST.1 – POS. | Hodnota posunu (Presetu) | 0..9999
0x03 | 0x0022 | 0x0001 | 40034 | Char | VST. – KONF. – VST.1 – VED. | Měření výkonu v 3.f symetrické síti. Výkon bude násoben 3x | ..
0x03 | 0x0024 | 0x0001 | 40036 | List | VST. – KONF. – MOD.2 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x03 | 0x0026 | 0x0001 | 40038 | List | VST. – KONF. – MOD.3 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x03 | 0x0028 | 0x0001 | 40040 | List | VST. – KONF. – MOD.4 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x03 | 0x0036 | 0x0001 | 40054 | List | VST. – E. VS. – EX. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TA. A, 5=TA. B, 6=TA. C, 7=TA. D, 8=T.VSE., 9=T.AKT., 10=N. M.M., 11=N. T.A, 12=N. T.B, 13=N. T.C, 14=N. T.D, 15=N.T.VS., 16=N.T.AK., 17=PR. 1, 18=PR. 2, 19=PR. 3
0x03 | 0x0038 | 0x0001 | 40056 | List | VST. – E. VS. – EX. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TA. A, 5=TA. B, 6=TA. C, 7=TA. D, 8=T.VSE., 9=T.AKT., 10=N. M.M., 11=N. T.A, 12=N. T.B, 13=N. T.C, 14=N. T.D, 15=N.T.VS., 16=N.T.AK., 17=PR. 1, 18=PR. 2, 19=PR. 3
0x03 | 0x003A | 0x0001 | 40058 | List | VST. – E. VS. – EX. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TA. A, 5=TA. B, 6=TA. C, 7=TA. D, 8=T.VSE., 9=T.AKT., 10=N. M.M., 11=N. T.A, 12=N. T.B, 13=N. T.C, 14=N. T.D, 15=N.T.VS., 16=N.T.AK., 17=PR. 1, 18=PR. 2, 19=PR. 3
0x03 | 0x003C | 0x0001 | 40060 | List | VST. – E. VS. – M. HO. | Rozsah blokování přístroje | 0=DISP., 1=D. A.V., 2=D.A.V.L., 3=VSE
0x03 | 0x003E | 0x0001 | 40062 | List | VST. – KLAV. – LEFT – FN. L. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x03 | 0x0040 | 0x0001 | 40064 | List | VST. – KLAV. – LEFT – DO. L. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0042 | 0x0001 | 40066 | List | VST. – KLAV. – LEFT – MN. L. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x03 | 0x0044 | 0x0001 | 40068 | List | VST. – KLAV. – DOWN – FN. D. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x03 | 0x0046 | 0x0001 | 40070 | List | VST. – KLAV. – DOWN – DO. D. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0048 | 0x0001 | 40072 | List | VST. – KLAV. – DOWN – MN. D. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x03 | 0x004A | 0x0001 | 40074 | List | VST. – KLAV. – UP – FN. U. | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x03 | 0x004C | 0x0001 | 40076 | List | VST. – KLAV. – UP – DO. U. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x004E | 0x0001 | 40078 | List | VST. – KLAV. – UP – MN. U. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x03 | 0x0050 | 0x0001 | 40080 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – FN. E. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x03 | 0x0052 | 0x0001 | 40082 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – DO. E. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0054 | 0x0001 | 40084 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – MN. E. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x03 | 0x0056 | 0x0002 | 40086 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MIN.A | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0058 | 0x0002 | 40088 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MAX.A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x005A | 0x0002 | 40090 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – P.T. A | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x03 | 0x005C | 0x0001 | 40092 | List | KAN. – K. A – FIL. – M. F.A | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x03 | 0x005E | 0x0002 | 40094 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x03 | 0x0060 | 0x0002 | 40096 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | 0x0062 | 0x0002 | 40098 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x0064 | 0x0001 | 40100 | List | KAN. – K. A – ZOB.A | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x0066 | 0x0001 | 40102 | List | KAN. – K. A – PR. A | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x03 | 0x0068 | 0x0001 | 40104 | List | KAN. – K. A – BAR.A – B.0 A | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x006A | 0x0002 | 40106 | Float | KAN. – K. A – BAR.A – L.1 A | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x03 | 0x006C | 0x0001 | 40108 | List | KAN. – K. A – BAR.A – B.1 A | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x006E | 0x0002 | 40110 | Float | KAN. – K. A – BAR.A – L.2 A | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x03 | 0x0070 | 0x0001 | 40112 | List | KAN. – K. A – BAR.A – B.2 A | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x0072 | 0x0002 | 40114 | Float | KAN. – K. B – NAS.B – MIN.B | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0074 | 0x0002 | 40116 | Float | KAN. – K. B – NAS.B – MAX.B | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | KAN. – K. B – NAS.B – P.T. B | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x03 | 0x0078 | 0x0001 | 40120 | List | KAN. – K. B – FIL. – M. F.B | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x03 | 0x007A | 0x0002 | 40122 | Float | KAN. – K. B – FIL. – K. FB | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x03 | 0x007C | 0x0002 | 40124 | Float | KAN. – K. B – FIL. – K. FB | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | 0x007E | 0x0002 | 40126 | Float | KAN. – K. B – FIL. – K. FB | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x0080 | 0x0001 | 40128 | List | KAN. – K. B – ZOB.B | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x0082 | 0x0001 | 40130 | List | KAN. – K. B – PR. B | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x03 | 0x0084 | 0x0001 | 40132 | List | KAN. – K. B – BAR.B – B.0 B | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x0086 | 0x0002 | 40134 | Float | KAN. – K. B – BAR.B – L.1 B | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x03 | 0x0088 | 0x0001 | 40136 | List | KAN. – K. B – BAR.B – B.1 B | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x008A | 0x0002 | 40138 | Float | KAN. – K. B – BAR.B – L.2 B | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x03 | 0x008C | 0x0001 | 40140 | List | KAN. – K. B – BAR.B – B.2 B | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x008E | 0x0002 | 40142 | Float | KAN. – K. C – NAS.C – MIN.C | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0090 | 0x0002 | 40144 | Float | KAN. – K. C – NAS.C – MAX.C | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0092 | 0x0002 | 40146 | Float | KAN. – K. C – NAS.C – P.T. C | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x03 | 0x0094 | 0x0001 | 40148 | List | KAN. – K. C – FIL. – M. F.C | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x03 | 0x0096 | 0x0002 | 40150 | Float | KAN. – K. C – FIL. – K. FC | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x03 | 0x0098 | 0x0002 | 40152 | Float | KAN. – K. C – FIL. – K. FC | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | 0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | KAN. – K. C – FIL. – K. FC | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x009C | 0x0001 | 40156 | List | KAN. – K. C – ZOB.C | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x009E | 0x0001 | 40158 | List | KAN. – K. C – PR. C | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x03 | 0x00A0 | 0x0001 | 40160 | List | KAN. – K. C – BAR.C – B.0 C | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00A2 | 0x0002 | 40162 | Float | KAN. – K. C – BAR.C – L.1 C | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x03 | 0x00A4 | 0x0001 | 40164 | List | KAN. – K. C – BAR.C – B.1 C | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00A6 | 0x0002 | 40166 | Float | KAN. – K. C – BAR.C – L.2 C | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x03 | 0x00A8 | 0x0001 | 40168 | List | KAN. – K. C – BAR.C – B.2 C | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00AA | 0x0002 | 40170 | Float | KAN. – K. D – NAS.D – MIN.D | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | KAN. – K. D – NAS.D – MAX.D | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | KAN. – K. D – NAS.D – P.T. D | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x03 | 0x00B0 | 0x0001 | 40176 | List | KAN. – K. D – FIL. – M. F.D | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x03 | 0x00B2 | 0x0002 | 40178 | Float | KAN. – K. D – FIL. – K. FD | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x03 | 0x00B4 | 0x0002 | 40180 | Float | KAN. – K. D – FIL. – K. FD | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | 0x00B6 | 0x0002 | 40182 | Float | KAN. – K. D – FIL. – K. FD | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x00B8 | 0x0001 | 40184 | List | KAN. – K. D – ZOB.D | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x00BA | 0x0001 | 40186 | List | KAN. – K. D – PR. D | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x03 | 0x00BC | 0x0001 | 40188 | List | KAN. – K. D – BAR.D – B.0 D | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00BE | 0x0002 | 40190 | Float | KAN. – K. D – BAR.D – L.1 D | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x03 | 0x00C0 | 0x0001 | 40192 | List | KAN. – K. D – BAR.D – B.1 D | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00C2 | 0x0002 | 40194 | Float | KAN. – K. D – BAR.D – L.2 D | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x03 | 0x00C4 | 0x0001 | 40196 | List | KAN. – K. D – BAR.D – B.2 D | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00C6 | 0x0001 | 40198 | List | KAN. – MAT.F. – VS. M. | Nastavení vstupní veličiny | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x00C8 | 0x0001 | 40200 | List | KAN. – MAT.F. – MAT.F. | Volba matematické funkce | 0=POL., 1=EXP., 2=ODM., 3=SOUC., 4=PODI.
0x03 | 0x00CA | 0x0002 | 40202 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. A | Konstanta A | -99999..999999
0x03 | 0x00CC | 0x0002 | 40204 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. B | Konstanta B | -99999..999999
0x03 | 0x00CE | 0x0002 | 40206 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. C | Konstanta C | -99999..999999
0x03 | 0x00D0 | 0x0002 | 40208 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. D | Konstanta D | -99999..999999
0x03 | 0x00D2 | 0x0002 | 40210 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. E | Konstanta E | -99999..999999
0x03 | 0x00D4 | 0x0002 | 40212 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. F | Konstanta F | -99999..999999
0x03 | 0x00D6 | 0x0001 | 40214 | List | KAN. – MAT.F. – ZOB.M | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x00D8 | 0x0001 | 40216 | List | KAN. – MAT.F. – PR. M | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x00DA | 0x0001 | 40218 | List | KAN. – MAT.F. – BAR.M – B.0 M | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00DC | 0x0002 | 40220 | Float | KAN. – MAT.F. – BAR.M – L.1 M | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x03 | 0x00DE | 0x0001 | 40222 | List | KAN. – MAT.F. – BAR.M – B.1 M | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00E0 | 0x0002 | 40224 | Float | KAN. – MAT.F. – BAR.M – L.2 M | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x03 | 0x00E2 | 0x0001 | 40226 | List | KAN. – MAT.F. – BAR.M – B.2 M | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00E4 | 0x0001 | 40228 | List | KAN. – MI.MA. – V. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x00E6 | 0x0001 | 40230 | CheckBox | KAN. – MI.MA. – K. M.M. |  | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x03 | 0x00EA | 0x0001 | 40234 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – VS.L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x00EC | 0x0001 | 40236 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 1 – K. L.1 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x03 | 0x00EE | 0x0001 | 40238 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – MO.L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x00F0 | 0x0001 | 40240 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – TY.L.1 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x00F2 | 0x0002 | 40242 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – M. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x00F4 | 0x0002 | 40244 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – H. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x00F2 | 0x0002 | 40242 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – ZA.L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x00F4 | 0x0002 | 40244 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – VY.L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x00F4 | 0x0002 | 40244 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – PE.L.1 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x00FC | 0x0002 | 40252 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – C. L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00FE | 0x0001 | 40254 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – VS.L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0100 | 0x0001 | 40256 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 2 – K. L.2 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x03 | 0x0102 | 0x0001 | 40258 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – MO.L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x0104 | 0x0001 | 40260 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – TY.L.2 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x0106 | 0x0002 | 40262 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – M. L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x0108 | 0x0002 | 40264 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – H. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x0106 | 0x0002 | 40262 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – ZA.L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x0108 | 0x0002 | 40264 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – VY.L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x0108 | 0x0002 | 40264 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – PE.L.2 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x0110 | 0x0002 | 40272 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – C. L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x0112 | 0x0001 | 40274 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – VS.L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0114 | 0x0001 | 40276 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 3 – K. L.3 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x03 | 0x0116 | 0x0001 | 40278 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – MO.L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x0118 | 0x0001 | 40280 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – TY.L.3 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x011A | 0x0002 | 40282 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – M. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x011C | 0x0002 | 40284 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – H. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x011A | 0x0002 | 40282 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – ZA.L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x011C | 0x0002 | 40284 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – VY.L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x011C | 0x0002 | 40284 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – PE.L.3 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x0124 | 0x0002 | 40292 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – C. L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x0126 | 0x0001 | 40294 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – VS.L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0128 | 0x0001 | 40296 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 4 – K. L.4 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x03 | 0x012A | 0x0001 | 40298 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – MO.L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x012C | 0x0001 | 40300 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – TY.L.4 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x012E | 0x0002 | 40302 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – M. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x0130 | 0x0002 | 40304 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – H. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x012E | 0x0002 | 40302 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – ZA.L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x0130 | 0x0002 | 40304 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – VY.L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x0130 | 0x0002 | 40304 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – PE.L.4 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x0138 | 0x0002 | 40312 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – C. L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x013A | 0x0001 | 40314 | List | VYST. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5= 19.2, 6= 38.4, 7= 57.6, 8=115.2, 9=230.4
0x03 | 0x013C | 0x0002 | 40316 | Float | VYST. – DATA – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x03 | 0x0142 | 0x0001 | 40322 | List | VYST. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCI., 1=M.BUS, 2=MODB.
0x03 | 0x0144 | 0x0001 | 40324 | List | VYST. – ANAL. – VS.A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x0146 | 0x0001 | 40326 | List | VYST. – ANAL. – TY.A.V. | Typ | 0=0-20, 1=Er4T, 2=4-2T, 3=Er 4, 4=4-20, 5=i0-5, 6=u0-2, 7=u0-5, 8=0-10, 9=+-10
0x03 | 0x0148 | 0x0002 | 40328 | Float | VYST. – ANAL. – MI.A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x03 | 0x014A | 0x0002 | 40330 | Float | VYST. – ANAL. – MA.A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x03 | 0x014C | 0x0001 | 40332 | List | VYST. – DISP. – TRV. | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x03 | 0x014E | 0x0001 | 40334 | List | VYST. – DISP. – JAS – UDAJ |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x03 | *0x014E | 0x0001 | 40334 | List | VYST. – DISP. – JAS – CERV. |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x03 | 0x0152 | 0x0001 | 40338 | List | VYST. – DISP. – JAS – ZEL. |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x03 | 0x0154 | 0x0001 | 40340 | List | VYST. – DISP. – JAS – SIG. |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x03 | 0x0156 | 0x0002 | 40342 | Float | SERV. – AD.IR | Adresa přístroje pro ovládání z dálkového ovladače | 0..99
0x03 | 0x0164 | 0x0001 | 40356 | List | SERV. – JAZ. | Jazyková mutace menu | 0=CES., 1=ANGL.
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x06 | 0x000E | 0x0200XX | 40014 | List | VST. – KONF. – M/S | Rychlost měření | 0= 40.0, 1= 20.0, 2= 10.0, 3= 5.0, 4= 2.0, 5= 1.0, 6= 0.5, 7= 0.2, 8= 0.1
0x06 | 0x0010 | 0x0200XX | 40016 | List | VST. – KONF. – VST. | Počet vstupů, které budou použity pro měření | 0=1. VS., 1=2. VS., 2=3. VS., 3=4. VS.
0x06 | 0x0012 | 0x0200XX | 40018 | List | VST. – KONF. – MO.VS. | Nastavení specielní hodnoty přetečení | 0=CYKL., 1=PREP.
0x06 | 0x0014 | 0x0200XX | 40020 | List | VST. – KONF. – PREP. | Volba přepínání vstupu | 0=RUCN., 1=AUTO.
0x10 | 0x0016 | 0x000204EEMMMMMM | 40022 | Float | VST. – KONF. – C. PR. | Čas přepnutí | 0,5..99,9
0x06 | 0x0018 | 0x0200XX | 40024 | List | VST. – KONF. – VST.1 – TYP.1 | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=Pt, 4=Ni, 5=TC, 6=DU, 7=Cu
0x06 | 0x001A | 0x0200XX | 40026 | List | VST. – KONF. – VST.1 – MOD.1 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x06 | 0x001C | 0x0200XX | 40028 | List | VST. – KONF. – VST.1 – PRIP. | Připojení čidla | 0=INT.1, 1=INT.2, 2=EXT.1, 3=EXT.2, 4=2-DR., 5=3-DR., 6=4-DR.
0x10 | 0x001E | 0x000204EEMMMMMM | 40030 | Float | VST. – KONF. – VST.1 – T. S.K. | Teplota studeného konce | 0..99
0x10 | 0x0020 | 0x000204EEMMMMMM | 40032 | Float | VST. – KONF. – VST.1 – POS. | Přídavný odpor v čidle | 0..9999
0x06 | 0x0024 | 0x0200XX | 40036 | List | VST. – KONF. – MOD.2 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x06 | 0x0026 | 0x0200XX | 40038 | List | VST. – KONF. – MOD.3 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x06 | 0x0028 | 0x0200XX | 40040 | List | VST. – KONF. – MOD.4 | Mód přístroje | 0= 60, 1= 150, 2= 300, 3=1200, 4=i0-5, 5=0-20, 6=4-20, 7=u0-2, 8=u0-5, 9=0-10, 10=0-40, 11= 0.1, 12= 1.0, 13= 10.0, 14=100.0, 15=EU0.1, 16=EU0.5, 17=EU1.0, 18=US0.1, 19=5- 1, 20=6- 1, 21=5-10, 22=6-10, 23=TC B, 24=TC E, 25=TC J, 26=TC K, 27=TC N, 28=TC R, 29=TC S, 30=TC T, 31=L.POT., 32=R. 50, 33=R.100, 34=8-50, 35=8-0.1, 36=6-50, 37=6-0.1, 38=TC L, 39=Er 4
0x06 | 0x0036 | 0x0200XX | 40054 | List | VST. – E. VS. – EX. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TA. A, 5=TA. B, 6=TA. C, 7=TA. D, 8=T.VSE., 9=T.AKT., 10=N. M.M., 11=N. T.A, 12=N. T.B, 13=N. T.C, 14=N. T.D, 15=N.T.VS., 16=N.T.AK., 17=PR. 1, 18=PR. 2, 19=PR. 3
0x06 | 0x0038 | 0x0200XX | 40056 | List | VST. – E. VS. – EX. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TA. A, 5=TA. B, 6=TA. C, 7=TA. D, 8=T.VSE., 9=T.AKT., 10=N. M.M., 11=N. T.A, 12=N. T.B, 13=N. T.C, 14=N. T.D, 15=N.T.VS., 16=N.T.AK., 17=PR. 1, 18=PR. 2, 19=PR. 3
0x06 | 0x003A | 0x0200XX | 40058 | List | VST. – E. VS. – EX. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TA. A, 5=TA. B, 6=TA. C, 7=TA. D, 8=T.VSE., 9=T.AKT., 10=N. M.M., 11=N. T.A, 12=N. T.B, 13=N. T.C, 14=N. T.D, 15=N.T.VS., 16=N.T.AK., 17=PR. 1, 18=PR. 2, 19=PR. 3
0x06 | 0x003C | 0x0200XX | 40060 | List | VST. – E. VS. – M. HO. | Rozsah blokování přístroje | 0=DISP., 1=D. A.V., 2=D.A.V.L., 3=VSE
0x06 | 0x003E | 0x0200XX | 40062 | List | VST. – KLAV. – LEFT – FN. L. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x06 | 0x0040 | 0x0200XX | 40064 | List | VST. – KLAV. – LEFT – DO. L. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0042 | 0x0200XX | 40066 | List | VST. – KLAV. – LEFT – MN. L. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x06 | 0x0044 | 0x0200XX | 40068 | List | VST. – KLAV. – DOWN – FN. D. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x06 | 0x0046 | 0x0200XX | 40070 | List | VST. – KLAV. – DOWN – DO. D. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0048 | 0x0200XX | 40072 | List | VST. – KLAV. – DOWN – MN. D. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x06 | 0x004A | 0x0200XX | 40074 | List | VST. – KLAV. – UP – FN. U. | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x06 | 0x004C | 0x0200XX | 40076 | List | VST. – KLAV. – UP – DO. U. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x004E | 0x0200XX | 40078 | List | VST. – KLAV. – UP – MN. U. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x06 | 0x0050 | 0x0200XX | 40080 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – FN. E. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. T.A, 3=N. T.B, 4=N. T.C, 5=N. T.D, 6=N.T.VS., 7=N.T.AK., 8=MENU, 9=DOC.H., 10=TA. A, 11=TA. B, 12=TA. C, 13=TA. D, 14=T.VSE., 15=T.AKT., 16=PR. 1
0x06 | 0x0052 | 0x0200XX | 40082 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – DO. E. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0054 | 0x0200XX | 40084 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – MN. E. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4
0x10 | 0x0056 | 0x000204EEMMMMMM | 40086 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MIN.A | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MAX.A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x005A | 0x000204EEMMMMMM | 40090 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – P.T. A | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x06 | 0x005C | 0x0200XX | 40092 | List | KAN. – K. A – FIL. – M. F.A | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x10 | 0x005E | 0x000204EEMMMMMM | 40094 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x10 | 0x0060 | 0x000204EEMMMMMM | 40096 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | 0x0062 | 0x000204EEMMMMMM | 40098 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x0064 | 0x0200XX | 40100 | List | KAN. – K. A – ZOB.A | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x0066 | 0x0200XX | 40102 | List | KAN. – K. A – PR. A | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x06 | 0x0068 | 0x0200XX | 40104 | List | KAN. – K. A – BAR.A – B.0 A | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x006A | 0x000204EEMMMMMM | 40106 | Float | KAN. – K. A – BAR.A – L.1 A | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x06 | 0x006C | 0x0200XX | 40108 | List | KAN. – K. A – BAR.A – B.1 A | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x006E | 0x000204EEMMMMMM | 40110 | Float | KAN. – K. A – BAR.A – L.2 A | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x06 | 0x0070 | 0x0200XX | 40112 | List | KAN. – K. A – BAR.A – B.2 A | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x0072 | 0x000204EEMMMMMM | 40114 | Float | KAN. – K. B – NAS.B – MIN.B | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x0074 | 0x000204EEMMMMMM | 40116 | Float | KAN. – K. B – NAS.B – MAX.B | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | KAN. – K. B – NAS.B – P.T. B | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x06 | 0x0078 | 0x0200XX | 40120 | List | KAN. – K. B – FIL. – M. F.B | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x10 | 0x007A | 0x000204EEMMMMMM | 40122 | Float | KAN. – K. B – FIL. – K. FB | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x10 | 0x007C | 0x000204EEMMMMMM | 40124 | Float | KAN. – K. B – FIL. – K. FB | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | 0x007E | 0x000204EEMMMMMM | 40126 | Float | KAN. – K. B – FIL. – K. FB | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x0080 | 0x0200XX | 40128 | List | KAN. – K. B – ZOB.B | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x0082 | 0x0200XX | 40130 | List | KAN. – K. B – PR. B | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x06 | 0x0084 | 0x0200XX | 40132 | List | KAN. – K. B – BAR.B – B.0 B | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x0086 | 0x000204EEMMMMMM | 40134 | Float | KAN. – K. B – BAR.B – L.1 B | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x06 | 0x0088 | 0x0200XX | 40136 | List | KAN. – K. B – BAR.B – B.1 B | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x008A | 0x000204EEMMMMMM | 40138 | Float | KAN. – K. B – BAR.B – L.2 B | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x06 | 0x008C | 0x0200XX | 40140 | List | KAN. – K. B – BAR.B – B.2 B | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x008E | 0x000204EEMMMMMM | 40142 | Float | KAN. – K. C – NAS.C – MIN.C | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x0090 | 0x000204EEMMMMMM | 40144 | Float | KAN. – K. C – NAS.C – MAX.C | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x0092 | 0x000204EEMMMMMM | 40146 | Float | KAN. – K. C – NAS.C – P.T. C | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x06 | 0x0094 | 0x0200XX | 40148 | List | KAN. – K. C – FIL. – M. F.C | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x10 | 0x0096 | 0x000204EEMMMMMM | 40150 | Float | KAN. – K. C – FIL. – K. FC | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x10 | 0x0098 | 0x000204EEMMMMMM | 40152 | Float | KAN. – K. C – FIL. – K. FC | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | 0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | KAN. – K. C – FIL. – K. FC | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x009C | 0x0200XX | 40156 | List | KAN. – K. C – ZOB.C | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x009E | 0x0200XX | 40158 | List | KAN. – K. C – PR. C | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x06 | 0x00A0 | 0x0200XX | 40160 | List | KAN. – K. C – BAR.C – B.0 C | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00A2 | 0x000204EEMMMMMM | 40162 | Float | KAN. – K. C – BAR.C – L.1 C | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x06 | 0x00A4 | 0x0200XX | 40164 | List | KAN. – K. C – BAR.C – B.1 C | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00A6 | 0x000204EEMMMMMM | 40166 | Float | KAN. – K. C – BAR.C – L.2 C | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x06 | 0x00A8 | 0x0200XX | 40168 | List | KAN. – K. C – BAR.C – B.2 C | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00AA | 0x000204EEMMMMMM | 40170 | Float | KAN. – K. D – NAS.D – MIN.D | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | KAN. – K. D – NAS.D – MAX.D | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | KAN. – K. D – NAS.D – P.T. D | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x06 | 0x00B0 | 0x0200XX | 40176 | List | KAN. – K. D – FIL. – M. F.D | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x10 | 0x00B2 | 0x000204EEMMMMMM | 40178 | Float | KAN. – K. D – FIL. – K. FD | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x10 | 0x00B4 | 0x000204EEMMMMMM | 40180 | Float | KAN. – K. D – FIL. – K. FD | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | 0x00B6 | 0x000204EEMMMMMM | 40182 | Float | KAN. – K. D – FIL. – K. FD | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x00B8 | 0x0200XX | 40184 | List | KAN. – K. D – ZOB.D | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x00BA | 0x0200XX | 40186 | List | KAN. – K. D – PR. D | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=KAN., 2=FILT., 3=K. F.
0x06 | 0x00BC | 0x0200XX | 40188 | List | KAN. – K. D – BAR.D – B.0 D | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00BE | 0x000204EEMMMMMM | 40190 | Float | KAN. – K. D – BAR.D – L.1 D | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x06 | 0x00C0 | 0x0200XX | 40192 | List | KAN. – K. D – BAR.D – B.1 D | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00C2 | 0x000204EEMMMMMM | 40194 | Float | KAN. – K. D – BAR.D – L.2 D | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x06 | 0x00C4 | 0x0200XX | 40196 | List | KAN. – K. D – BAR.D – B.2 D | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x06 | 0x00C6 | 0x0200XX | 40198 | List | KAN. – MAT.F. – VS. M. | Nastavení vstupní veličiny | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x00C8 | 0x0200XX | 40200 | List | KAN. – MAT.F. – MAT.F. | Volba matematické funkce | 0=POL., 1=EXP., 2=ODM., 3=SOUC., 4=PODI.
0x10 | 0x00CA | 0x000204EEMMMMMM | 40202 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. A | Konstanta A | -99999..999999
0x10 | 0x00CC | 0x000204EEMMMMMM | 40204 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. B | Konstanta B | -99999..999999
0x10 | 0x00CE | 0x000204EEMMMMMM | 40206 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. C | Konstanta C | -99999..999999
0x10 | 0x00D0 | 0x000204EEMMMMMM | 40208 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. D | Konstanta D | -99999..999999
0x10 | 0x00D2 | 0x000204EEMMMMMM | 40210 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. E | Konstanta E | -99999..999999
0x10 | 0x00D4 | 0x000204EEMMMMMM | 40212 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. F | Konstanta F | -99999..999999
0x06 | 0x00D6 | 0x0200XX | 40214 | List | KAN. – MAT.F. – ZOB.M | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x00D8 | 0x0200XX | 40216 | List | KAN. – MAT.F. – PR. M | Nastavení pro cyklické přepínání zobrazení | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x00DA | 0x0200XX | 40218 | List | KAN. – MAT.F. – BAR.M – B.0 M | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00DC | 0x000204EEMMMMMM | 40220 | Float | KAN. – MAT.F. – BAR.M – L.1 M | Mez pro barvu 0 / 1 | -99999..999999
0x06 | 0x00DE | 0x0200XX | 40222 | List | KAN. – MAT.F. – BAR.M – B.1 M | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00E0 | 0x000204EEMMMMMM | 40224 | Float | KAN. – MAT.F. – BAR.M – L.2 M | Mez pro barvu 1 / 2 | -99999..999999
0x06 | 0x00E2 | 0x0200XX | 40226 | List | KAN. – MAT.F. – BAR.M – B.2 M | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x06 | 0x00E4 | 0x0200XX | 40228 | List | KAN. – MI.MA. – V. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x00E6 | 0x0200XX | 40230 | CheckBox | KAN. – MI.MA. – K. M.M. |  | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x06 | 0x00E8 | 0x0200XX | 40232 | List | VYST. – P. ZD. | Nastavení napětí pomocného zdroje | 0= 5 V, 1=12 V, 2=17 V, 3=24 V
0x06 | 0x00EA | 0x0200XX | 40234 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – VS.L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x00EC | 0x0200XX | 40236 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 1 – K. L.1 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x06 | 0x00EE | 0x0200XX | 40238 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – MO.L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x00F0 | 0x0200XX | 40240 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – TY.L.1 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x00F2 | 0x000204EEMMMMMM | 40242 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – M. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00F4 | 0x000204EEMMMMMM | 40244 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – H. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00F2 | 0x000204EEMMMMMM | 40242 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – ZA.L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x00F4 | 0x000204EEMMMMMM | 40244 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – VY.L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00F4 | 0x000204EEMMMMMM | 40244 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – PE.L.1 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x00FC | 0x000204EEMMMMMM | 40252 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – C. L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00FE | 0x0200XX | 40254 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – VS.L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0100 | 0x0200XX | 40256 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 2 – K. L.2 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x06 | 0x0102 | 0x0200XX | 40258 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – MO.L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x0104 | 0x0200XX | 40260 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – TY.L.2 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x0106 | 0x000204EEMMMMMM | 40262 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – M. L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x0108 | 0x000204EEMMMMMM | 40264 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – H. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x0106 | 0x000204EEMMMMMM | 40262 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – ZA.L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x0108 | 0x000204EEMMMMMM | 40264 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – VY.L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x0108 | 0x000204EEMMMMMM | 40264 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – PE.L.2 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x0110 | 0x000204EEMMMMMM | 40272 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – C. L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x0112 | 0x0200XX | 40274 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – VS.L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0114 | 0x0200XX | 40276 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 3 – K. L.3 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x06 | 0x0116 | 0x0200XX | 40278 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – MO.L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x0118 | 0x0200XX | 40280 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – TY.L.3 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x011A | 0x000204EEMMMMMM | 40282 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – M. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x011C | 0x000204EEMMMMMM | 40284 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – H. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x011A | 0x000204EEMMMMMM | 40282 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – ZA.L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x011C | 0x000204EEMMMMMM | 40284 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – VY.L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x011C | 0x000204EEMMMMMM | 40284 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – PE.L.3 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x0124 | 0x000204EEMMMMMM | 40292 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – C. L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x0126 | 0x0200XX | 40294 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – VS.L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0128 | 0x0200XX | 40296 | CheckBox | VYST. – LIM. – L. 4 – K. L.4 | Jednotlivé váhy určují, keré kanály jsou vyhodnocovány. 1 ... Kanál A, 2 ... B, 4 ... C, 8 ... D, atd. | 0..15(4 kanály), 0..255(8 kanálů)
0x06 | 0x012A | 0x0200XX | 40298 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – MO.L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x012C | 0x0200XX | 40300 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – TY.L.4 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x012E | 0x000204EEMMMMMM | 40302 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – M. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x0130 | 0x000204EEMMMMMM | 40304 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – H. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x012E | 0x000204EEMMMMMM | 40302 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – ZA.L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x0130 | 0x000204EEMMMMMM | 40304 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – VY.L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x0130 | 0x000204EEMMMMMM | 40304 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – PE.L.4 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x0138 | 0x000204EEMMMMMM | 40312 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – C. L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x013A | 0x0200XX | 40314 | List | VYST. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5= 19.2, 6= 38.4, 7= 57.6, 8=115.2, 9=230.4
0x10 | 0x013C | 0x000204EEMMMMMM | 40316 | Float | VYST. – DATA – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x06 | 0x0142 | 0x0200XX | 40322 | List | VYST. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCI., 1=M.BUS, 2=MODB.
0x06 | 0x0144 | 0x0200XX | 40324 | List | VYST. – ANAL. – VS.A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x0146 | 0x0200XX | 40326 | List | VYST. – ANAL. – TY.A.V. | Typ | 0=0-20, 1=Er4T, 2=4-2T, 3=Er 4, 4=4-20, 5=i0-5, 6=u0-2, 7=u0-5, 8=0-10, 9=+-10
0x10 | 0x0148 | 0x000204EEMMMMMM | 40328 | Float | VYST. – ANAL. – MI.A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x10 | 0x014A | 0x000204EEMMMMMM | 40330 | Float | VYST. – ANAL. – MA.A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x06 | 0x014C | 0x0200XX | 40332 | List | VYST. – DISP. – TRV. | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=KAN.B, 4=FIL.B, 5=KAN.C, 6=FIL.C, 7=KAN.D, 8=FIL.D, 9=M. FN., 10=MIN., 11=MAX., 12=L. 1, 13=L. 2, 14=L. 3, 15=L. 4, 16=TA. A, 17=TA. B, 18=TA. C, 19=TA. D, 20=T.AKT., 21=P.T. A, 22=P.T. B, 23=P.T. C, 24=P.T. D, 25=P.T.AK., 26=ST. K., 27=VSE.K., 28=VSE.F., 29=DISP.
0x06 | 0x014E | 0x0200XX | 40334 | List | VYST. – DISP. – JAS – UDAJ |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x06 | *0x014E | 0x0200XX | 40334 | List | VYST. – DISP. – JAS – CERV. |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x06 | 0x0152 | 0x0200XX | 40338 | List | VYST. – DISP. – JAS – ZEL. |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x06 | 0x0154 | 0x0200XX | 40340 | List | VYST. – DISP. – JAS – SIG. |  | 0= 25%, 1= 50%, 2= 75%, 3=100%
0x10 | 0x0156 | 0x000204EEMMMMMM | 40342 | Float | SERV. – AD.IR | Adresa přístroje pro ovládání z dálkového ovladače | 0..99
0x06 | 0x0164 | 0x0200XX | 40356 | List | SERV. – JAZ. | Jazyková mutace menu | 0=CES., 1=ANGL.