## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0006 | 0xFF00 | 6 |  |  | Vynulování zaznamené hodnoty mimima a maxima
0x05 | 0x0007 | 0xFF00 | 7 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0008 | 0xFF00 | 8 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0009 | 0xFF00 | 9 |  |  | Změření spodního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x000A | 0xFF00 | 10 |  |  | Změření horního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x000B | 0xFF00 | 11 |  |  | Změření spodního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x000C | 0xFF00 | 12 |  |  | Změření horního konce rozsahu lineárního potenciometru
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | F. A
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | F. B
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | M.FN.
0x04 | 0x000C | 0x0002 | 30012 | float | MIN.
0x04 | 0x000E | 0x0002 | 30014 | float | MAX.
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
0x03 | 0x000A | 0x0001 | 40010 | List | VST. – KON. – M/S | Rychlost měření | 0= 0.1, 1= 0.5, 2= 1.2, 3= 2.5, 4= 5, 5=10.0, 6=20.0, 7=40.0, 8=80.0, 9=160
0x03 | 0x000C | 0x0001 | 40012 | List | VST. – KON. – VST. | Počet vstupů, které budou použity pro měření | 0=1.VS., 1=2.VS.
0x03 | 0x000E | 0x0001 | 40014 | List | VST. – KON. – PRE. | Volba přepínání vstupu | 0=RUC., 1=AUT.
0x03 | 0x0010 | 0x0002 | 40016 | Float | VST. – KON. – C.PR. | Čas přepnutí | 0,5..99,9
0x03 | 0x0012 | 0x0001 | 40018 | List | VST. – VS.1 – T. 1 | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=Pt, 4=Ni, 5=Cu, 6=T/C, 7=DU
0x03 | 0x0014 | 0x0001 | 40020 | List | VST. – VS.1 – MO.1 | Mód přístroje | 0=U 2., 1=U 5., 2=U10., 3=I 5., 4=I 0., 5=I 4., 6=E 4., 7=30m, 8=60m, 9=U 1., 10=u20., 11=u40., 12=u80., 13=i0.1, 14=i0.2, 15= 15, 16= 30, 17=0.15, 18= 0.3., 19= 1.5, 20= 3.0, 21=15.0, 22=30.0, 23=Pt.1, 24=Pt.2, 25=Pt.3, 26=Pt.4, 27=Pt.5, 28=Pt.6, 29=Pt.7, 30=Pt.A, 31=Pt.B, 32=Pt.C, 33=Pt.D, 34=Pt.E, 35=Ni.1, 36=Ni.2, 37=Ni.3, 38=Ni.4, 39=Ni.5, 40=Ni.6, 41=Ni.7, 42=Ni.8, 43=Cu.1., 44=Cu.2., 45=Cu.3., 46=Cu.4., 47=Cu.5., 48=Cu.6., 49= B, 50= E, 51= J, 52= K, 53= N, 54= R, 55= S, 56= T, 57= L, 58= XK
0x03 | 0x0016 | 0x0001 | 40022 | List | VST. – VS.1 – PR.1 | Připojení čidla | 0=2-W, 1=3-W, 2=4-W, 3=IN.1., 4=IN.2., 5=EX.1., 6=EX.2.
0x03 | 0x0018 | 0x0002 | 40024 | Float | VST. – VS.1 – SK.1 | Teplota studeného konce | -20..99
0x03 | 0x001A | 0x0002 | 40026 | Float | VST. – VS.1 – P.O.1. | Hodnota posunu (Presetu) | -20..40
0x03 | 0x001C | 0x0001 | 40028 | Char | VST. – VS.1 – VE.1 | Měření výkonu v 3.f symetrické síti. Výkon bude násoben 3x | ..
0x03 | 0x001E | 0x0001 | 40030 | List | VST. – VS.1 – K.P.1 | Připojení senzoru je 1 x za 5s prověřeno | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x0020 | 0x0001 | 40032 | List | VST. – VS.1 – NA.1 | Formát vstupních dat | 0=STD., 1=T.IN, 2=RUC.
0x03 | 0x0022 | 0x0002 | 40034 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – MI.1 | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99..999
0x03 | 0x0024 | 0x0002 | 40036 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – MA.1 | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99..999
0x03 | 0x002A | 0x0002 | 40042 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – R.L.1 | 16-bitová data nebo nižší část 32-bitové hodnot | -99..999
0x03 | 0x002C | 0x0002 | 40044 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – R.H.1 | 16-bitová data nebo nižší část 32-bitové hodnot | -99..999
0x03 | 0x002E | 0x0002 | 40046 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – P.T.1 | Ručně zadaná hodnota táry | -99..999
0x03 | 0x0030 | 0x0001 | 40048 | List | VST. – VS.2 – T.2 | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=Pt, 4=Ni, 5=Cu, 6=T/C, 7=DU
0x03 | 0x0032 | 0x0001 | 40050 | List | VST. – VS.2 – MO.2 | Mód přístroje | 0=U 2., 1=U 5., 2=U10., 3=I 5., 4=I 0., 5=I 4., 6=E 4., 7=30m, 8=60m, 9=U 1., 10=u20., 11=u40., 12=u80., 13=i0.1, 14=i0.2, 15= 15, 16= 30, 17=0.15, 18= 0.3., 19= 1.5, 20= 3.0, 21=15.0, 22=30.0, 23=Pt.1, 24=Pt.2, 25=Pt.3, 26=Pt.4, 27=Pt.5, 28=Pt.6, 29=Pt.7, 30=Pt.A, 31=Pt.B, 32=Pt.C, 33=Pt.D, 34=Pt.E, 35=Ni.1, 36=Ni.2, 37=Ni.3, 38=Ni.4, 39=Ni.5, 40=Ni.6, 41=Ni.7, 42=Ni.8, 43=Cu.1., 44=Cu.2., 45=Cu.3., 46=Cu.4., 47=Cu.5., 48=Cu.6., 49= B, 50= E, 51= J, 52= K, 53= N, 54= R, 55= S, 56= T, 57= L, 58= XK
0x03 | 0x0034 | 0x0001 | 40052 | List | VST. – VS.2 – PR.2 | Připojení čidla | 0=2-W, 1=3-W, 2=4-W, 3=IN.1., 4=IN.2., 5=EX.1., 6=EX.2.
0x03 | 0x0036 | 0x0002 | 40054 | Float | VST. – VS.2 – SK.2 | Teplota studeného konce | -20..99
0x03 | 0x0038 | 0x0002 | 40056 | Float | VST. – VS.2 – PO.2. | Hodnota posunu (Presetu) | -20..40
0x03 | 0x003A | 0x0001 | 40058 | Char | VST. – VS.2 – VE.2 | Měření výkonu v 3.f symetrické síti. Výkon bude násoben 3x | ..
0x03 | 0x003C | 0x0001 | 40060 | List | VST. – VS.2 – K.P.2 | Připojení senzoru je 1 x za 5s prověřeno | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x003E | 0x0001 | 40062 | List | VST. – VS.2 – NA.2 | Formát vstupních dat | 0=STD., 1=T.IN, 2=RUC.
0x03 | 0x0040 | 0x0002 | 40064 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – MI.2 | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99..999
0x03 | 0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – MA.2 | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99..999
0x03 | 0x0048 | 0x0002 | 40072 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – R.L.2 | 16-bitová data nebo nižší část 32-bitové hodnot | -99..999
0x03 | 0x004A | 0x0002 | 40074 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – R.H.2 | 16-bitová data nebo nižší část 32-bitové hodnot | -99..999
0x03 | 0x004C | 0x0002 | 40076 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – P.T.2 | Ručně zadaná hodnota táry | -99..999
0x03 | 0x004E | 0x0001 | 40078 | List | VST. – EXT. – EX.1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=OFF, 1=HLD., 2=B.HE., 3=TR.A, 4=TR.B, 5=N.T.A, 6=N.T.B, 7=N.M.M., 8=ULO., 9=N.PA., 10=ZAM.
0x03 | 0x0050 | 0x0001 | 40080 | List | VST. – EXT. – EX.2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=OFF, 1=HLD., 2=B.HE., 3=TR.A, 4=TR.B, 5=N.T.A, 6=N.T.B, 7=N.M.M., 8=ULO., 9=N.PA., 10=ZAM.
0x03 | 0x0052 | 0x0001 | 40082 | List | VST. – EXT. – M.HL. | Rozsah blokování přístroje | 0=DIS., 1=D.A.V., 2=D.A.L., 3=VSE
0x03 | 0x0054 | 0x0001 | 40084 | List | KAN. – K. A – FI.A – MD.A | Mód filtru | 0=OFF, 1=PRU., 2=PLO., 3=EXP., 4=ZAO.
0x03 | 0x0056 | 0x0002 | 40086 | Float | KAN. – K. A – FI.A – K.A. | Konstanta filtru | 2..100
0x03 | 0x0058 | 0x0002 | 40088 | Float | KAN. – K. A – FI.A – K.A. | Konstanta filtru | 2..30
0x03 | 0x005A | 0x0002 | 40090 | Float | KAN. – K. A – FI.A – K.A. | Konstanta filtru | -99..999
0x03 | 0x005C | 0x0001 | 40092 | List | KAN. – K. A – ZO.A | Formát zobrazení | 0=000., 1=00.o, 2=0.oo, 3=PL.T.
0x03 | 0x005E | 0x0001 | 40094 | List | KAN. – K. A – UK.A – UL.A | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NO, 1=ALL, 2=IN, 3=OUT
0x03 | 0x0060 | 0x0002 | 40096 | Float | KAN. – K. A – UK.A – OD.A | Spodní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x03 | 0x0062 | 0x0002 | 40098 | Float | KAN. – K. A – UK.A – DO.A | Horní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x03 | 0x0064 | 0x0002 | 40100 | Desc3 | KAN. – K. A – PO.A | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x0066 | 0x0001 | 40102 | List | KAN. – K. B – FI.B – MD.B | Mód filtru | 0=OFF, 1=PRU., 2=PLO., 3=EXP., 4=ZAO.
0x03 | 0x0068 | 0x0002 | 40104 | Float | KAN. – K. B – FI.B – K.B. | Konstanta filtru | 2..100
0x03 | 0x006A | 0x0002 | 40106 | Float | KAN. – K. B – FI.B – K.B. | Konstanta filtru | 2..30
0x03 | 0x006C | 0x0002 | 40108 | Float | KAN. – K. B – FI.B – K.B. | Konstanta filtru | 0,01..999
0x03 | 0x006E | 0x0001 | 40110 | List | KAN. – K. B – ZO.B | Formát zobrazení | 0=000., 1=00.o, 2=0.oo, 3=PL.T.
0x03 | 0x0070 | 0x0001 | 40112 | List | KAN. – K. B – UK.B – UL.B | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NO, 1=ALL, 2=IN, 3=OUT
0x03 | 0x0072 | 0x0002 | 40114 | Float | KAN. – K. B – UK.B – OD.B | Spodní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x03 | 0x0074 | 0x0002 | 40116 | Float | KAN. – K. B – UK.B – DO.B | Horní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x03 | 0x0076 | 0x0002 | 40118 | Desc3 | KAN. – K. B – PO.B | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x0078 | 0x0001 | 40120 | List | KAN. – M.FN. – V.M.F. | Nastavení vstupní veličiny | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x007A | 0x0001 | 40122 | List | KAN. – M.FN. – M.FN. | Volba matematické funkce | 0=POL., 1=1/P., 2=LOG., 3=EXP., 4=MOC., 5=ODM., 6=SIN, 7=SUM, 8=POD., 9=NAS.
0x03 | 0x007C | 0x0002 | 40124 | Float | KAN. – M.FN. – K. A | Konstanta A | -99..999
0x03 | 0x007E | 0x0002 | 40126 | Float | KAN. – M.FN. – K. B | Konstanta B | -99..999
0x03 | 0x0080 | 0x0002 | 40128 | Float | KAN. – M.FN. – K. C | Konstanta C | -99..999
0x03 | 0x0082 | 0x0002 | 40130 | Float | KAN. – M.FN. – K. D | Konstanta D | -99..999
0x03 | 0x0084 | 0x0002 | 40132 | Float | KAN. – M.FN. – K. E | Konstanta E | -99..999
0x03 | 0x0086 | 0x0002 | 40134 | Float | KAN. – M.FN. – K. F | Konstanta F | -99..999
0x03 | 0x0088 | 0x0001 | 40136 | List | KAN. – M.FN. – ZO.M | Formát zobrazení | 0=000., 1=00.o, 2=0.oo, 3=PL.T.
0x03 | 0x008A | 0x0001 | 40138 | List | KAN. – M.FN. – UK.M – UL.M | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NO, 1=ALL, 2=IN, 3=OUT
0x03 | 0x008C | 0x0002 | 40140 | Float | KAN. – M.FN. – UK.M – OD.M | Spodní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x03 | 0x008E | 0x0002 | 40142 | Float | KAN. – M.FN. – UK.M – DO.M | Horní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x03 | 0x0090 | 0x0002 | 40144 | Desc3 | KAN. – M.FN. – PO.M | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x0092 | 0x0001 | 40146 | List | KAN. – M. M. – V.M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x0094 | 0x0001 | 40148 | List | VYS. – LIM. – L 1. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x0096 | 0x0001 | 40150 | List | VYS. – LIM. – L 1. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x03 | 0x0098 | 0x0001 | 40152 | List | VYS. – LIM. – L 1. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x03 | 0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – M. 1 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | 0x009C | 0x0002 | 40156 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – H. 1 | Hystereze | 0..999
0x03 | *0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – ZA.1 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | *0x009C | 0x0002 | 40156 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – VY.1 | Hystereze | -99..999
0x03 | *0x009C | 0x0002 | 40156 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – P. 1 | Hystereze | 0,01..999
0x03 | 0x00A4 | 0x0002 | 40164 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – C. 1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x03 | 0x00A6 | 0x0001 | 40166 | List | VYS. – LIM. – L 2. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x00A8 | 0x0001 | 40168 | List | VYS. – LIM. – L 2. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x03 | 0x00AA | 0x0001 | 40170 | List | VYS. – LIM. – L 2. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x03 | 0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – M. 2 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | 0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – H. 2 | Hystereze | 0..999
0x03 | *0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – ZA.2 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | *0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – VY.2 | Hystereze | -99..999
0x03 | *0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – P. 2 | Hystereze | 0,01..999
0x03 | 0x00B6 | 0x0002 | 40182 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – C. 2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x03 | 0x00B8 | 0x0001 | 40184 | List | VYS. – LIM. – L 3. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x00BA | 0x0001 | 40186 | List | VYS. – LIM. – L 3. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x03 | 0x00BC | 0x0001 | 40188 | List | VYS. – LIM. – L 3. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x03 | 0x00BE | 0x0002 | 40190 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – M. 3 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | 0x00C0 | 0x0002 | 40192 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – H. 3 | Hystereze | 0..999
0x03 | *0x00BE | 0x0002 | 40190 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – ZA.3 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | *0x00C0 | 0x0002 | 40192 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – VY.3 | Hystereze | -99..999
0x03 | *0x00C0 | 0x0002 | 40192 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – P. 3 | Hystereze | 0,01..999
0x03 | 0x00C8 | 0x0002 | 40200 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – C. 3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x03 | 0x00CA | 0x0001 | 40202 | List | VYS. – LIM. – L 4. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x00CC | 0x0001 | 40204 | List | VYS. – LIM. – L 4. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x03 | 0x00CE | 0x0001 | 40206 | List | VYS. – LIM. – L 4. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x03 | 0x00D0 | 0x0002 | 40208 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – M. 4 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | 0x00D2 | 0x0002 | 40210 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – H. 4 | Hystereze | 0..999
0x03 | *0x00D0 | 0x0002 | 40208 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – ZA.4 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | *0x00D2 | 0x0002 | 40210 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – VY.4 | Hystereze | -99..999
0x03 | *0x00D2 | 0x0002 | 40210 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – P. 4 | Hystereze | 0,01..999
0x03 | 0x00DA | 0x0002 | 40218 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – C. 4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x03 | 0x00DC | 0x0001 | 40220 | List | VYS. – LIM. – L 5. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x00DE | 0x0001 | 40222 | List | VYS. – LIM. – L 5. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x03 | 0x00E0 | 0x0001 | 40224 | List | VYS. – LIM. – L 5. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x03 | 0x00E2 | 0x0002 | 40226 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – M. 5 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | 0x00E4 | 0x0002 | 40228 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – H. 5 | Hystereze | 0..999
0x03 | *0x00E2 | 0x0002 | 40226 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – ZA.5 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | *0x00E4 | 0x0002 | 40228 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – VY.5 | Hystereze | -99..999
0x03 | *0x00E4 | 0x0002 | 40228 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – P. 5 | Hystereze | 0,01..999
0x03 | 0x00EC | 0x0002 | 40236 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – C. 5 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x03 | 0x00EE | 0x0001 | 40238 | List | VYS. – LIM. – L 6. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x00F0 | 0x0001 | 40240 | List | VYS. – LIM. – L 6. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x03 | 0x00F2 | 0x0001 | 40242 | List | VYS. – LIM. – L 6. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x03 | 0x00F4 | 0x0002 | 40244 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – M. 6 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | 0x00F6 | 0x0002 | 40246 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – H. 6 | Hystereze | 0..999
0x03 | *0x00F4 | 0x0002 | 40244 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – ZA.6 | Mezní hodnota | -99..999
0x03 | *0x00F6 | 0x0002 | 40246 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – VY.6 | Hystereze | -99..999
0x03 | *0x00F6 | 0x0002 | 40246 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – P. 6 | Hystereze | 0,01..999
0x03 | 0x00FE | 0x0002 | 40254 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – C. 6 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x03 | 0x0100 | 0x0001 | 40256 | List | VYS. – DAT. – D. 1 – BD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5=19.2, 6=38.4, 7=57.6, 8=115, 9=230
0x03 | 0x0102 | 0x0002 | 40258 | Float | VYS. – DAT. – D. 1 – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x03 | 0x010C | 0x0001 | 40268 | List | VYS. – DAT. – D. 2 – BD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5=19.2, 6=38.4, 7=57.6, 8=115, 9=230
0x03 | 0x010E | 0x0002 | 40270 | Float | VYS. – DAT. – D. 2 – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x03 | 0x0132 | 0x0001 | 40306 | List | VYS. – A. V. – A. 1 – V.A.1 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x0134 | 0x0001 | 40308 | List | VYS. – A. V. – A. 1 – T.A.1 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x03 | 0x0136 | 0x0002 | 40310 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – F.L.1 | Nastavení blikání displeje. Ztratí se po vstupu do editace položky MENU. Po opuštění MENU nebude nic blikat. Pokud editace nebude spuštěna, zůstává blikání nastaveno. 128-tečky, 64-1. znak, 32-2. znak, 16-3. znak, 8-4. znak, 4-5. znak, 2-6. znak. Hodnoty lze sčítat. | 0,1..10100
0x03 | 0x0138 | 0x0002 | 40312 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – F.H.1 | Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max") | 0,1..10100
0x03 | 0x013A | 0x0002 | 40314 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – A.L.1 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x013C | 0x0002 | 40316 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – A.H.1 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x013E | 0x0001 | 40318 | List | VYS. – A. V. – A. 2 – V.A.2 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x0140 | 0x0001 | 40320 | List | VYS. – A. V. – A. 2 – T.A.2 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x03 | 0x0142 | 0x0002 | 40322 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – F.L.2 | Nastavení blikání displeje. Ztratí se po vstupu do editace položky MENU. Po opuštění MENU nebude nic blikat. Pokud editace nebude spuštěna, zůstává blikání nastaveno. 128-tečky, 64-1. znak, 32-2. znak, 16-3. znak, 8-4. znak, 4-5. znak, 2-6. znak. Hodnoty lze sčítat. | 0,1..10100
0x03 | 0x0144 | 0x0002 | 40324 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – F.H.2 | Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max") | 0,1..10100
0x03 | 0x0146 | 0x0002 | 40326 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – A.L.2 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x0148 | 0x0002 | 40328 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – A.H.2 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x014A | 0x0001 | 40330 | List | VYS. – A. V. – A. 3 – V.A.3 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x014C | 0x0001 | 40332 | List | VYS. – A. V. – A. 3 – T.A.3 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x03 | 0x014E | 0x0002 | 40334 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – F.L.3 | Nastavení blikání displeje. Ztratí se po vstupu do editace položky MENU. Po opuštění MENU nebude nic blikat. Pokud editace nebude spuštěna, zůstává blikání nastaveno. 128-tečky, 64-1. znak, 32-2. znak, 16-3. znak, 8-4. znak, 4-5. znak, 2-6. znak. Hodnoty lze sčítat. | 0,1..10100
0x03 | 0x0150 | 0x0002 | 40336 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – F.H.3 | Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max") | 0,1..10100
0x03 | 0x0152 | 0x0002 | 40338 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – A.L.3 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x0154 | 0x0002 | 40340 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – A.H.3 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x0156 | 0x0001 | 40342 | List | VYS. – A. V. – A. 4 – V.A.4 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x03 | 0x0158 | 0x0001 | 40344 | List | VYS. – A. V. – A. 4 – T.A.4 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x03 | 0x015A | 0x0002 | 40346 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – F.L.4 | Nastavení blikání displeje. Ztratí se po vstupu do editace položky MENU. Po opuštění MENU nebude nic blikat. Pokud editace nebude spuštěna, zůstává blikání nastaveno. 128-tečky, 64-1. znak, 32-2. znak, 16-3. znak, 8-4. znak, 4-5. znak, 2-6. znak. Hodnoty lze sčítat. | 0,1..10100
0x03 | 0x015C | 0x0002 | 40348 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – F.H.4 | Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max") | 0,1..10100
0x03 | 0x015E | 0x0002 | 40350 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – A.L.4 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x0160 | 0x0002 | 40352 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – A.H.4 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x03 | 0x0162 | 0x0001 | 40354 | List | VYS. – DIS. – B. L. | Nastavení podsvětlení displeje | 0=NE, 1=ANO, 2=CAS
0x03 | 0x0178 | 0x0001 | 40376 | List | SER. – JAZ. | Jazyková mutace menu | 0=CZ, 1=ANG.
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x06 | 0x000A | 0x00XX | 40010 | List | VST. – KON. – M/S | Rychlost měření | 0= 0.1, 1= 0.5, 2= 1.2, 3= 2.5, 4= 5, 5=10.0, 6=20.0, 7=40.0, 8=80.0, 9=160
0x06 | 0x000C | 0x00XX | 40012 | List | VST. – KON. – VST. | Počet vstupů, které budou použity pro měření | 0=1.VS., 1=2.VS.
0x06 | 0x000E | 0x00XX | 40014 | List | VST. – KON. – PRE. | Volba přepínání vstupu | 0=RUC., 1=AUT.
0x10 | 0x0010 | 0x000204EEMMMMMM | 40016 | Float | VST. – KON. – C.PR. | Čas přepnutí | 0,5..99,9
0x06 | 0x0012 | 0x00XX | 40018 | List | VST. – VS.1 – T. 1 | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=Pt, 4=Ni, 5=Cu, 6=T/C, 7=DU
0x06 | 0x0014 | 0x00XX | 40020 | List | VST. – VS.1 – MO.1 | Mód přístroje | 0=U 2., 1=U 5., 2=U10., 3=I 5., 4=I 0., 5=I 4., 6=E 4., 7=30m, 8=60m, 9=U 1., 10=u20., 11=u40., 12=u80., 13=i0.1, 14=i0.2, 15= 15, 16= 30, 17=0.15, 18= 0.3., 19= 1.5, 20= 3.0, 21=15.0, 22=30.0, 23=Pt.1, 24=Pt.2, 25=Pt.3, 26=Pt.4, 27=Pt.5, 28=Pt.6, 29=Pt.7, 30=Pt.A, 31=Pt.B, 32=Pt.C, 33=Pt.D, 34=Pt.E, 35=Ni.1, 36=Ni.2, 37=Ni.3, 38=Ni.4, 39=Ni.5, 40=Ni.6, 41=Ni.7, 42=Ni.8, 43=Cu.1., 44=Cu.2., 45=Cu.3., 46=Cu.4., 47=Cu.5., 48=Cu.6., 49= B, 50= E, 51= J, 52= K, 53= N, 54= R, 55= S, 56= T, 57= L, 58= XK
0x06 | 0x0016 | 0x00XX | 40022 | List | VST. – VS.1 – PR.1 | Připojení čidla | 0=2-W, 1=3-W, 2=4-W, 3=IN.1., 4=IN.2., 5=EX.1., 6=EX.2.
0x10 | 0x0018 | 0x000204EEMMMMMM | 40024 | Float | VST. – VS.1 – SK.1 | Teplota studeného konce | -20..99
0x10 | 0x001A | 0x000204EEMMMMMM | 40026 | Float | VST. – VS.1 – P.O.1. | Přídavný odpor v čidle | -20..40
0x06 | 0x001E | 0x00XX | 40030 | List | VST. – VS.1 – K.P.1 | Připojení senzoru je 1 x za 5s prověřeno | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x0020 | 0x00XX | 40032 | List | VST. – VS.1 – NA.1 | Formát vstupních dat | 0=STD., 1=T.IN, 2=RUC.
0x10 | 0x0022 | 0x000204EEMMMMMM | 40034 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – MI.1 | Hodnota násobící konstanty | -99..999
0x10 | 0x0024 | 0x000204EEMMMMMM | 40036 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – MA.1 | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99..999
0x10 | 0x002A | 0x000204EEMMMMMM | 40042 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – R.L.1 | Žádaná hodnota | -99..999
0x10 | 0x002C | 0x000204EEMMMMMM | 40044 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – R.H.1 | 16-bitová data nebo nižší část 32-bitové hodnot | -99..999
0x10 | 0x002E | 0x000204EEMMMMMM | 40046 | Float | VST. – VS.1 – RO.1 – P.T.1 | Ručně zadaná hodnota táry | -99..999
0x06 | 0x0030 | 0x00XX | 40048 | List | VST. – VS.2 – T.2 | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=Pt, 4=Ni, 5=Cu, 6=T/C, 7=DU
0x06 | 0x0032 | 0x00XX | 40050 | List | VST. – VS.2 – MO.2 | Mód přístroje | 0=U 2., 1=U 5., 2=U10., 3=I 5., 4=I 0., 5=I 4., 6=E 4., 7=30m, 8=60m, 9=U 1., 10=u20., 11=u40., 12=u80., 13=i0.1, 14=i0.2, 15= 15, 16= 30, 17=0.15, 18= 0.3., 19= 1.5, 20= 3.0, 21=15.0, 22=30.0, 23=Pt.1, 24=Pt.2, 25=Pt.3, 26=Pt.4, 27=Pt.5, 28=Pt.6, 29=Pt.7, 30=Pt.A, 31=Pt.B, 32=Pt.C, 33=Pt.D, 34=Pt.E, 35=Ni.1, 36=Ni.2, 37=Ni.3, 38=Ni.4, 39=Ni.5, 40=Ni.6, 41=Ni.7, 42=Ni.8, 43=Cu.1., 44=Cu.2., 45=Cu.3., 46=Cu.4., 47=Cu.5., 48=Cu.6., 49= B, 50= E, 51= J, 52= K, 53= N, 54= R, 55= S, 56= T, 57= L, 58= XK
0x06 | 0x0034 | 0x00XX | 40052 | List | VST. – VS.2 – PR.2 | Připojení čidla | 0=2-W, 1=3-W, 2=4-W, 3=IN.1., 4=IN.2., 5=EX.1., 6=EX.2.
0x10 | 0x0036 | 0x000204EEMMMMMM | 40054 | Float | VST. – VS.2 – SK.2 | Teplota studeného konce | -20..99
0x10 | 0x0038 | 0x000204EEMMMMMM | 40056 | Float | VST. – VS.2 – PO.2. | Přídavný odpor v čidle | -20..40
0x06 | 0x003C | 0x00XX | 40060 | List | VST. – VS.2 – K.P.2 | Připojení senzoru je 1 x za 5s prověřeno | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x003E | 0x00XX | 40062 | List | VST. – VS.2 – NA.2 | Formát vstupních dat | 0=STD., 1=T.IN, 2=RUC.
0x10 | 0x0040 | 0x000204EEMMMMMM | 40064 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – MI.2 | Hodnota násobící konstanty | -99..999
0x10 | 0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – MA.2 | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99..999
0x10 | 0x0048 | 0x000204EEMMMMMM | 40072 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – R.L.2 | Žádaná hodnota | -99..999
0x10 | 0x004A | 0x000204EEMMMMMM | 40074 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – R.H.2 | 16-bitová data nebo nižší část 32-bitové hodnot | -99..999
0x10 | 0x004C | 0x000204EEMMMMMM | 40076 | Float | VST. – VS.2 – RO.2 – P.T.2 | Ručně zadaná hodnota táry | -99..999
0x06 | 0x004E | 0x00XX | 40078 | List | VST. – EXT. – EX.1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=OFF, 1=HLD., 2=B.HE., 3=TR.A, 4=TR.B, 5=N.T.A, 6=N.T.B, 7=N.M.M., 8=ULO., 9=N.PA., 10=ZAM.
0x06 | 0x0050 | 0x00XX | 40080 | List | VST. – EXT. – EX.2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=OFF, 1=HLD., 2=B.HE., 3=TR.A, 4=TR.B, 5=N.T.A, 6=N.T.B, 7=N.M.M., 8=ULO., 9=N.PA., 10=ZAM.
0x06 | 0x0052 | 0x00XX | 40082 | List | VST. – EXT. – M.HL. | Rozsah blokování přístroje | 0=DIS., 1=D.A.V., 2=D.A.L., 3=VSE
0x06 | 0x0054 | 0x00XX | 40084 | List | KAN. – K. A – FI.A – MD.A | Mód filtru | 0=OFF, 1=PRU., 2=PLO., 3=EXP., 4=ZAO.
0x10 | 0x0056 | 0x000204EEMMMMMM | 40086 | Float | KAN. – K. A – FI.A – K.A. | Konstanta filtru | 2..100
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KAN. – K. A – FI.A – K.A. | Konstanta filtru | 2..30
0x10 | 0x005A | 0x000204EEMMMMMM | 40090 | Float | KAN. – K. A – FI.A – K.A. | Konstanta filtru | -99..999
0x06 | 0x005C | 0x00XX | 40092 | List | KAN. – K. A – ZO.A | Formát zobrazení | 0=000., 1=00.o, 2=0.oo, 3=PL.T.
0x06 | 0x005E | 0x00XX | 40094 | List | KAN. – K. A – UK.A – UL.A | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NO, 1=ALL, 2=IN, 3=OUT
0x10 | 0x0060 | 0x000204EEMMMMMM | 40096 | Float | KAN. – K. A – UK.A – OD.A | Spodní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x10 | 0x0062 | 0x000204EEMMMMMM | 40098 | Float | KAN. – K. A – UK.A – DO.A | Horní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x10 | 0x0064 | 0x00020400XXXXXX | 40100 | Desc3 | KAN. – K. A – PO.A | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) - 3 ASCII znaky | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x0066 | 0x00XX | 40102 | List | KAN. – K. B – FI.B – MD.B | Mód filtru | 0=OFF, 1=PRU., 2=PLO., 3=EXP., 4=ZAO.
0x10 | 0x0068 | 0x000204EEMMMMMM | 40104 | Float | KAN. – K. B – FI.B – K.B. | Konstanta filtru | 2..100
0x10 | 0x006A | 0x000204EEMMMMMM | 40106 | Float | KAN. – K. B – FI.B – K.B. | Konstanta filtru | 2..30
0x10 | 0x006C | 0x000204EEMMMMMM | 40108 | Float | KAN. – K. B – FI.B – K.B. | Konstanta filtru | 0,01..999
0x06 | 0x006E | 0x00XX | 40110 | List | KAN. – K. B – ZO.B | Formát zobrazení | 0=000., 1=00.o, 2=0.oo, 3=PL.T.
0x06 | 0x0070 | 0x00XX | 40112 | List | KAN. – K. B – UK.B – UL.B | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NO, 1=ALL, 2=IN, 3=OUT
0x10 | 0x0072 | 0x000204EEMMMMMM | 40114 | Float | KAN. – K. B – UK.B – OD.B | Spodní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x10 | 0x0074 | 0x000204EEMMMMMM | 40116 | Float | KAN. – K. B – UK.B – DO.B | Horní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x10 | 0x0076 | 0x00020400XXXXXX | 40118 | Desc3 | KAN. – K. B – PO.B | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) - 3 ASCII znaky | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x0078 | 0x00XX | 40120 | List | KAN. – M.FN. – V.M.F. | Nastavení vstupní veličiny | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x007A | 0x00XX | 40122 | List | KAN. – M.FN. – M.FN. | Volba matematické funkce | 0=POL., 1=1/P., 2=LOG., 3=EXP., 4=MOC., 5=ODM., 6=SIN, 7=SUM, 8=POD., 9=NAS.
0x10 | 0x007C | 0x000204EEMMMMMM | 40124 | Float | KAN. – M.FN. – K. A | Konstanta A | -99..999
0x10 | 0x007E | 0x000204EEMMMMMM | 40126 | Float | KAN. – M.FN. – K. B | Konstanta B | -99..999
0x10 | 0x0080 | 0x000204EEMMMMMM | 40128 | Float | KAN. – M.FN. – K. C | Konstanta C | -99..999
0x10 | 0x0082 | 0x000204EEMMMMMM | 40130 | Float | KAN. – M.FN. – K. D | Konstanta D | -99..999
0x10 | 0x0084 | 0x000204EEMMMMMM | 40132 | Float | KAN. – M.FN. – K. E | Konstanta E | -99..999
0x10 | 0x0086 | 0x000204EEMMMMMM | 40134 | Float | KAN. – M.FN. – K. F | Konstanta F | -99..999
0x06 | 0x0088 | 0x00XX | 40136 | List | KAN. – M.FN. – ZO.M | Formát zobrazení | 0=000., 1=00.o, 2=0.oo, 3=PL.T.
0x06 | 0x008A | 0x00XX | 40138 | List | KAN. – M.FN. – UK.M – UL.M | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NO, 1=ALL, 2=IN, 3=OUT
0x10 | 0x008C | 0x000204EEMMMMMM | 40140 | Float | KAN. – M.FN. – UK.M – OD.M | Spodní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x10 | 0x008E | 0x000204EEMMMMMM | 40142 | Float | KAN. – M.FN. – UK.M – DO.M | Horní mez intervalu pro ukládání dat | -99..999
0x10 | 0x0090 | 0x00020400XXXXXX | 40144 | Desc3 | KAN. – M.FN. – PO.M | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) - 3 ASCII znaky | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x0092 | 0x00XX | 40146 | List | KAN. – M. M. – V.M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x0094 | 0x00XX | 40148 | List | VYS. – LIM. – L 1. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x0096 | 0x00XX | 40150 | List | VYS. – LIM. – L 1. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x06 | 0x0098 | 0x00XX | 40152 | List | VYS. – LIM. – L 1. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x10 | 0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – M. 1 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | 0x009C | 0x000204EEMMMMMM | 40156 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – H. 1 | Hystereze | 0..999
0x10 | *0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – ZA.1 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | *0x009C | 0x000204EEMMMMMM | 40156 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – VY.1 | Hystereze | -99..999
0x10 | *0x009C | 0x000204EEMMMMMM | 40156 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – P. 1 | Hystereze | 0,01..999
0x10 | 0x00A4 | 0x000204EEMMMMMM | 40164 | Float | VYS. – LIM. – L 1. – C. 1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x06 | 0x00A6 | 0x00XX | 40166 | List | VYS. – LIM. – L 2. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x00A8 | 0x00XX | 40168 | List | VYS. – LIM. – L 2. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x06 | 0x00AA | 0x00XX | 40170 | List | VYS. – LIM. – L 2. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x10 | 0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – M. 2 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | 0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – H. 2 | Hystereze | 0..999
0x10 | *0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – ZA.2 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | *0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – VY.2 | Hystereze | -99..999
0x10 | *0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – P. 2 | Hystereze | 0,01..999
0x10 | 0x00B6 | 0x000204EEMMMMMM | 40182 | Float | VYS. – LIM. – L 2. – C. 2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x06 | 0x00B8 | 0x00XX | 40184 | List | VYS. – LIM. – L 3. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x00BA | 0x00XX | 40186 | List | VYS. – LIM. – L 3. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x06 | 0x00BC | 0x00XX | 40188 | List | VYS. – LIM. – L 3. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x10 | 0x00BE | 0x000204EEMMMMMM | 40190 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – M. 3 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | 0x00C0 | 0x000204EEMMMMMM | 40192 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – H. 3 | Hystereze | 0..999
0x10 | *0x00BE | 0x000204EEMMMMMM | 40190 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – ZA.3 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | *0x00C0 | 0x000204EEMMMMMM | 40192 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – VY.3 | Hystereze | -99..999
0x10 | *0x00C0 | 0x000204EEMMMMMM | 40192 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – P. 3 | Hystereze | 0,01..999
0x10 | 0x00C8 | 0x000204EEMMMMMM | 40200 | Float | VYS. – LIM. – L 3. – C. 3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x06 | 0x00CA | 0x00XX | 40202 | List | VYS. – LIM. – L 4. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x00CC | 0x00XX | 40204 | List | VYS. – LIM. – L 4. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x06 | 0x00CE | 0x00XX | 40206 | List | VYS. – LIM. – L 4. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x10 | 0x00D0 | 0x000204EEMMMMMM | 40208 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – M. 4 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | 0x00D2 | 0x000204EEMMMMMM | 40210 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – H. 4 | Hystereze | 0..999
0x10 | *0x00D0 | 0x000204EEMMMMMM | 40208 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – ZA.4 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | *0x00D2 | 0x000204EEMMMMMM | 40210 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – VY.4 | Hystereze | -99..999
0x10 | *0x00D2 | 0x000204EEMMMMMM | 40210 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – P. 4 | Hystereze | 0,01..999
0x10 | 0x00DA | 0x000204EEMMMMMM | 40218 | Float | VYS. – LIM. – L 4. – C. 4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x06 | 0x00DC | 0x00XX | 40220 | List | VYS. – LIM. – L 5. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x00DE | 0x00XX | 40222 | List | VYS. – LIM. – L 5. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x06 | 0x00E0 | 0x00XX | 40224 | List | VYS. – LIM. – L 5. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x10 | 0x00E2 | 0x000204EEMMMMMM | 40226 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – M. 5 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | 0x00E4 | 0x000204EEMMMMMM | 40228 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – H. 5 | Hystereze | 0..999
0x10 | *0x00E2 | 0x000204EEMMMMMM | 40226 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – ZA.5 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | *0x00E4 | 0x000204EEMMMMMM | 40228 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – VY.5 | Hystereze | -99..999
0x10 | *0x00E4 | 0x000204EEMMMMMM | 40228 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – P. 5 | Hystereze | 0,01..999
0x10 | 0x00EC | 0x000204EEMMMMMM | 40236 | Float | VYS. – LIM. – L 5. – C. 5 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x06 | 0x00EE | 0x00XX | 40238 | List | VYS. – LIM. – L 6. – VST. | Nastavení vstupní veličiny pro limitu | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x00F0 | 0x00XX | 40240 | List | VYS. – LIM. – L 6. – MOD | Mód ovládání limity | 0=HYS., 1=O-D, 2=DAV., 3=CH.O.
0x06 | 0x00F2 | 0x00XX | 40242 | List | VYS. – LIM. – L 6. – TYP | Typ limity | 0=SPI., 1=ROZ.
0x10 | 0x00F4 | 0x000204EEMMMMMM | 40244 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – M. 6 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | 0x00F6 | 0x000204EEMMMMMM | 40246 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – H. 6 | Hystereze | 0..999
0x10 | *0x00F4 | 0x000204EEMMMMMM | 40244 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – ZA.6 | Mezní hodnota | -99..999
0x10 | *0x00F6 | 0x000204EEMMMMMM | 40246 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – VY.6 | Hystereze | -99..999
0x10 | *0x00F6 | 0x000204EEMMMMMM | 40246 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – P. 6 | Hystereze | 0,01..999
0x10 | 0x00FE | 0x000204EEMMMMMM | 40254 | Float | VYS. – LIM. – L 6. – C. 6 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -9,9..99,9
0x06 | 0x0100 | 0x00XX | 40256 | List | VYS. – DAT. – D. 1 – BD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5=19.2, 6=38.4, 7=57.6, 8=115, 9=230
0x10 | 0x0102 | 0x000204EEMMMMMM | 40258 | Float | VYS. – DAT. – D. 1 – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x06 | 0x010C | 0x00XX | 40268 | List | VYS. – DAT. – D. 2 – BD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5=19.2, 6=38.4, 7=57.6, 8=115, 9=230
0x10 | 0x010E | 0x000204EEMMMMMM | 40270 | Float | VYS. – DAT. – D. 2 – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x06 | 0x0132 | 0x00XX | 40306 | List | VYS. – A. V. – A. 1 – V.A.1 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x0134 | 0x00XX | 40308 | List | VYS. – A. V. – A. 1 – T.A.1 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x10 | 0x0136 | 0x000204EEMMMMMM | 40310 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – F.L.1 | Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min") | 0,1..10100
0x10 | 0x0138 | 0x000204EEMMMMMM | 40312 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – F.H.1 | Nastavení barvy displeje: 9Cb, kde b = 1 červená, 2 zelená, 3 oranžová. Ztratí se po vstupu do MENU. Po opuštění MENU bude mít displej barvu BAR. 0 | 0,1..10100
0x10 | 0x013A | 0x000204EEMMMMMM | 40314 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – A.L.1 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x10 | 0x013C | 0x000204EEMMMMMM | 40316 | Float | VYS. – A. V. – A. 1 – A.H.1 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x06 | 0x013E | 0x00XX | 40318 | List | VYS. – A. V. – A. 2 – V.A.2 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x0140 | 0x00XX | 40320 | List | VYS. – A. V. – A. 2 – T.A.2 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x10 | 0x0142 | 0x000204EEMMMMMM | 40322 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – F.L.2 | Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min") | 0,1..10100
0x10 | 0x0144 | 0x000204EEMMMMMM | 40324 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – F.H.2 | Nastavení barvy displeje: 9Cb, kde b = 1 červená, 2 zelená, 3 oranžová. Ztratí se po vstupu do MENU. Po opuštění MENU bude mít displej barvu BAR. 0 | 0,1..10100
0x10 | 0x0146 | 0x000204EEMMMMMM | 40326 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – A.L.2 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x10 | 0x0148 | 0x000204EEMMMMMM | 40328 | Float | VYS. – A. V. – A. 2 – A.H.2 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x06 | 0x014A | 0x00XX | 40330 | List | VYS. – A. V. – A. 3 – V.A.3 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x014C | 0x00XX | 40332 | List | VYS. – A. V. – A. 3 – T.A.3 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x10 | 0x014E | 0x000204EEMMMMMM | 40334 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – F.L.3 | Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min") | 0,1..10100
0x10 | 0x0150 | 0x000204EEMMMMMM | 40336 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – F.H.3 | Nastavení barvy displeje: 9Cb, kde b = 1 červená, 2 zelená, 3 oranžová. Ztratí se po vstupu do MENU. Po opuštění MENU bude mít displej barvu BAR. 0 | 0,1..10100
0x10 | 0x0152 | 0x000204EEMMMMMM | 40338 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – A.L.3 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x10 | 0x0154 | 0x000204EEMMMMMM | 40340 | Float | VYS. – A. V. – A. 3 – A.H.3 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x06 | 0x0156 | 0x00XX | 40342 | List | VYS. – A. V. – A. 4 – V.A.4 | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=K. A, 2=F. A, 3=K. B, 4=F. B, 5=M.FN., 6=MIN., 7=MAX., 8=V. K., 9=V. F., 10=ERR.
0x06 | 0x0158 | 0x00XX | 40344 | List | VYS. – A. V. – A. 4 – T.A.4 | Typ | 0=I20, 1=E.T.4, 2=T. 4, 3=E 4, 4=I 4, 5=I 5, 6=U 2, 7=U 5, 8=U10, 9=-10
0x10 | 0x015A | 0x000204EEMMMMMM | 40346 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – F.L.4 | Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min") | 0,1..10100
0x10 | 0x015C | 0x000204EEMMMMMM | 40348 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – F.H.4 | Nastavení barvy displeje: 9Cb, kde b = 1 červená, 2 zelená, 3 oranžová. Ztratí se po vstupu do MENU. Po opuštění MENU bude mít displej barvu BAR. 0 | 0,1..10100
0x10 | 0x015E | 0x000204EEMMMMMM | 40350 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – A.L.4 | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x10 | 0x0160 | 0x000204EEMMMMMM | 40352 | Float | VYS. – A. V. – A. 4 – A.H.4 | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99..999
0x06 | 0x0162 | 0x00XX | 40354 | List | VYS. – DIS. – B. L. | Konstanta J | 0=NE, 1=ANO, 2=CAS
0x06 | 0x0178 | 0x00XX | 40376 | List | SER. – JAZ. | Jazyková mutace menu | 0=CZ, 1=ANG.